# 1

Цифровой ультразвуковой очиститель
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения практичности и высокого качества очистки инструментов, особенно используемых в медицинской и стоматологической сфере, был разработан прибор под названием Цифровой ультразвуковой очиститель.

Принцип действия Цифровой ультразвуковой очиститель CD4820 основан на преобразовании электрической энергии в механическую с помощью пьезоэлектрического кристалла (ультразвуковых преобразователей), который генерирует высокочастотные волны (вибрации) в баке из нержавеющей стали, заполненном водой или очищающим раствором (химические или ферментативные моющие средства — опционально).

Эти волны превышают способность жидкости двигаться с той же скоростью из-за инерции массы воды, что приводит к образованию микроскопических пузырьков воздуха и водяного пара. Пузырьки распространяются по инструментам, действуя как мельчайшие щётки, очищающие поверхность во всех направлениях, включая труднодоступные участки и полости, удаляя различные органические и неорганические загрязнения в процессе, называемом ультразвуковой кавитацией.

Цифровой ультразвуковой очиститель CD4820 прост в использовании, однако для максимальной эффективности рекомендуется внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации.

## 2. ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

Ультразвуковой метод быстрее и эффективнее ручной очистки по следующим причинам:

- Быстрая и оптимизированная очистка, включая труднодоступные зоны инструментов, используемых в кабинетах, клиниках и лабораториях;

- Снижение риска производственных травм;

- Защита от перекрёстного заражения;

- Удаление органических и неорганических остатков;

- Предотвращение износа и образования царапин, вызванных механическими методами очистки;

- Предотвращение преждевременного износа режущих кромок инструментов;

- Очистка деталей и инструментов без цели дезинфекции.

## 3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Медицинские и стоматологические клиники: очистка инструментов и деталей без дезинфекции.

- Химические лаборатории: очистка пробирок и стеклянной лабораторной посуды.

- Домашнее использование: эффективная очистка бутылочек, сосок, детских игрушек и др.

- Рестораны: очистка столовых приборов, фильтров кофемашин и т. п.

### ЧТО НЕЛЬЗЯ МЫТЬ В ЦИФРОВОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ОЧИСТИТЕЛЕ

(не указано конкретно в оригинале)

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 Цифровой ультразвуковой очиститель CD4820 с крышкой

- 1 сетевой кабель

- 1 пластиковый держатель для инструментов

- 1 инструкция по эксплуатации

## 5. УСТАНОВКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устанавливайте прибор в хорошо проветриваемом, просторном, ровном месте, вдали от источников тепла, воды и других машин.

- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует местной электросети.

- Не используйте воспламеняющиеся жидкости или растворители.

- Не помещайте руки в бак во время работы прибора.

- Никогда не разбирайте устройство — внутри высокое напряжение.

- Никогда не включайте прибор без воды — это приведёт к потере гарантии.

- Наполняйте бак только при отключённом питании, не превышая отметку MAX.

- Не прикасайтесь к кабелю и розетке мокрыми руками.

## 6. МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ

### Прямой метод

Очищающий раствор заливается в бак, инструменты размещаются в корзине.
Преимущества: простота и высокая эффективность.
Недостатки: можно использовать только один раствор; загрязнения остаются в баке; возможна коррозия при использовании агрессивных средств.

### Косвенный метод

Раствор и инструменты помещаются в отдельные контейнеры (beaker — не входят в комплект).
Бак заполняется водой.
Преимущество: отсутствие загрязнения бака, возможность стерилизации контейнеров в автоклаве, предотвращение перекрёстного заражения.

⚠ Внимание:
Окисление металлов может не удаляться полностью. Для улучшения процесса рекомендуется использование подходящего ферментативного или специализированного очищающего средства.

⚠ Осторожно:
Повреждения, вызванные неправильным использованием, не покрываются гарантией.

## 7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выберите и установите корзину в зависимости от метода очистки.

- Поместите инструменты и закройте крышку.

- Наполните бак водой до нужного уровня, при необходимости добавьте моющий раствор.

- Проверьте соответствие напряжения.

- Нажмите SET для выбора времени цикла: 180 / 280 / 380 / 480 / 90 сек.

- Нажмите ON для запуска.

- OFF — пауза или завершение.

- По окончании цикла на дисплее отобразится 000.

### Защита от перегрева

При достижении критической температуры прибор автоматически остановится (красный индикатор). Через ~15 минут охлаждения работа может быть возобновлена.

## 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРЕВА (ТЕРМОЦИКЛ)

- Нажмите TC для включения нагрева (красный индикатор).

- При достижении ~65 °C нагрев автоматически отключается.

- Для ручного отключения нажмите TC повторно.

## 9. ТРИ УРОВНЯ ОЧИСТКИ

Лёгкая загрязнённость: без моющих средств и нагрева.

Средняя загрязнённость: использование термоцикла и ферментативного моющего средства.

Сильная загрязнённость: термоцикл + подходящее ферментативное или специализированное очищающее средство.

Примечание:
Если вода мутная — смените её и запустите новый цикл. Наличие мутной воды является нормальным процессом очистки.

## 10. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Регулярно очищайте бак и меняйте раствор.

- Перед каждой заменой жидкости запускайте цикл 180 сек без инструментов (дегазация).

- Никогда не используйте прибор без воды.

- Не применяйте сильно кислые растворы и температуры выше 65 °C.

- Используйте корзину или контейнеры для инструментов.

- Обеспечьте хорошую вентиляцию.

- Ультразвуковая очистка эффективнее для твёрдых поверхностей.

## 11. ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию сроком 12 месяцев с даты приобретения Цифровой ультразвуковой очиститель. Гарантия распространяется на производственные дефекты при условии правильной эксплуатации оборудования в соответствии с настоящей инструкцией.

## 12. АВТОРИЗОВАННОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и техническое обслуживание оборудования Цифровой ультразвуковой очиститель должны выполняться только квалифицированным и авторизованным персоналом. Для сервисного обслуживания обратитесь к вашему поставщику или в авторизованный сервисный центр.

Консультации на сайте: www.chicaru.com

Информация в руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
Гарантия не распространяется на: естественный износ, повреждения при транспортировке, стихийные бедствия и неправильное использование.